# TAMA300 Task sheet

| Task name: SONY Laser ~ Maintenance program |  |
| --- | --- |
| Member: Musha, Arai, Takeno, et al. | Period: 2001/10/4 ~ 2002/ / |
|  | Category: Laser |
| Summary: - DT6で出力が低下(4.5W)した10W laserの復旧計画 ⇒ SONY Laser ~ Slave cavity cleaning ⇒ SONY Laser ~ Master laser replacement ⇒ SONY Laser ~ Clean booth expansion ⇒ SONY Laser ~ Optical table installation ⇒ SONY Laser ~ LD characterization ⇒ SONY Laser ~ Pumping system adjustment ⇒ SONY Laser ~ Brewster plate installation ⇒ SONY Laser ~ Injection lock loop ⇒ SONY Laser ~ alignment ⇒ SONY Laser ~ stability test |  |
| Result: |  |

# TAMA300 Task sheet

| Task name: SONY Laser ~ Slave cavity cleaning |  |
| --- | --- |
| Member: Musha, Arai | Period: 2001/10/4 ~ 2001/10/5 |
|  | Category: Laser |
| Summary: - DT6直後の状態の確認 - Slave cavityをあける。防塵服着用。Class100以下にてキャビティ内部の作業を行う。 - 鏡および結晶端面を洗浄する。1枚クリーニングするごとに出力の上昇をチェック。 - VCMのミラーは洗浄しない。 |  |
| Result: - 洗浄前の性能(10/4) Slave双方向発振出力の合計5.21W@25.72A, Injection lock出力4.51W@25.78A - 洗浄後の性能 Slave双方向発振出力の合計6.60W@25.62A 関連ファイル: C:\home\arai\recombine3\011004\laser.pdf |  |

# TAMA300 Task sheet

| Task name: SONY Laser ~ Master laser replacement |  |
| --- | --- |
| Member: Musha, Arai | Period: 2001/11/6 ~ 2001/11/6 |
|  | Category: Laser |
| Summary: - 修理から復帰した700mW MiserのSony laserへのインストール - 2001/10/5にSlave cavityの鏡を洗浄したので、DT6前からの改善を見る。 - Pumpレンズ系の微調 関連リンク: ⇒ SONY Laser ~ Slave cavity cleaning |  |
| Result: - 洗浄前の性能(10/4) Slave双方向発振出力の合計5.21W@25.72A, Injection lock出力4.51W@25.78A - 洗浄後の性能(10/5) Slave双方向発振出力の合計6.60W@25.62A - 洗浄後の性能(11/6) Injection lock出力7.86W@26.4A Injection lock出力8.83W@28.18A (Pump系微調後) 関連ファイル: C:\home\arai\recombine3\011106\ PI011106.pxp |  |

# TAMA300 Task sheet

| Task name: SONY Laser ~ Clean booth expansion |  |
| --- | --- |
| Member: Fukushima, Arai, Takahashi | Period: 2001/12/13~ 2002/12/19 |
|  | Category: Laser |
| Summary: - レーザー周辺の環境整備の一環としてクリーンブースを拡張する。 - SONYレーザーをクリーンに保つためビニールで覆う。(12/13) - 工事の査察 (Fukushima) 関連ファイル: C:\home\arai\NAO\Doc\01\01_TAMA_LASER\expansion.cnv 関連リンク ⇒ SONY Laser ~ Optical table installation |  |
| Result: - Class 100以下を実現 - 入射光学定盤との間を分離できる(Slave cavity作業時に便利) - 大型の光学定盤を導入しても十分作業ができるだけのスペースを確保 |  |

# TAMA300 Task sheet

| Task name: SONY Laser ~ Optical table installation |  |
| --- | --- |
| Member: Musha, Mio, Fukushima, Arai | Period: 2001/1/18 ~ 2002/1/18 |
|  | Category: Laser |
| Summary: - 10Wレーザー用アルミ定盤 - レーザーブース内光学定盤の新規購入 関連ファイル: C:\home\arai\NAO\Doc\01\01_TAMA_LASER\expansion.cnv 関連リンク ⇒ SONY Laser ~ Clean booth expansion |  |
| Result: - アルミ定盤による廃熱の確保が期待される - Sony laserを置いても、モニター系・別のレーザーを置くだけのスペースを十分確保 |  |

# TAMA300 Task sheet

| Task name: SONY Laser ~ Maintenance program |  |
| --- | --- |
| Member: Arai , Musha | Period: 2002/1/11 ~ 2002/1/15 |
|  | Category: Laser |
| Summary: - 現在使用しているFiber coupled LDの出力光量・発振波長などを調べる 関連ファイル: 関連リンク: http://tamago.mtk.nao.ac.jp/recom/general_lib/LD/LDchange.pdf http://tamago.mtk.nao.ac.jp/recom/general_lib/LD/LD-test2.pdf |  |
| Result: - 右側LD(AL955) 動作点である28A程度では若干波長が短い可能性あり。温度を上げるとよいかもしれない。 - 左側LD(AL432) 28A付近で808nm - 出力について：右側LD(AL955) 15W@30A, 左側LD(AL432) 13W@30A少し劣化がある.。閾値はどちらも10A程度。 関連ファイル: C:\home\arai\recycling1\020115\020115_LD.pdf |  |

# TAMA300 Task sheet

| Task name: SONY Laser ~ Pumping sytstem adjustment |  |
| --- | --- |
| Member: Musha, Takeno, Arai | Period: 2002/1/30 ~ 2002/1/31 |
|  | Category: Laser |
| Summary: - 分解されている10Wレーザーの再構築 - 武者Pump光学系での調整 - SONY original Pump光学系での発振実現・調整 関連リンク: http://tamago.mtk.nao.ac.jp/recom/general_lib/LD/LDchange.pdf |  |
| Result: Musha Pump SystemとSONY Pump Systemの比較 Slave単体での性能比較 ⇒ ほぼ同等 Injection lock効率の比較 ⇒ SONY光学系で効率が向上 なぜSONY光学系で満足の行く出力・安定度が得られたか？ 以前よりPump系を調整する技術が向上したためと思われる。 Injection lock時: SONY光学系で低励起側に最適化した場合と 高励起側に最適化した場合では、最高性能はほぼ同等 関連ファイル: C:\home\arai\recycling1\020131\ 020131_laser.pdf |  |

# TAMA300 Task sheet

| Task name: SONY Laser ~ Brewster plate installation |  |
| --- | --- |
| Member: Musha, Takeno, Arai, Fukushima | Period: 2002/2/19 ~ 2002/2/27 |
|  | Category: Laser |
| Summary: - Brewster板(平行平面基板)導入前の偏光比の測定。(2/19) - 電磁シャッターの取り出し。内部の構造の確認。(2/19) - 固定台の準備(2/26までに) - Brewster板の接着(2/26)。固定台にアラルダイトで基板(10x10x1mm・10x10x2mm)を接着。このときMiserの光を入射して、反射率がもっとも小さくなるようにアラインメントする。 - Brewster板の導入(2/27)。導入後のパワー・偏光比の測定。 |  |
| Result: - 注入同期光の偏光比測定。偏光比は40以下で注入電流で変化、特にモード不安定領域で偏光比が悪化。(主レーザーの偏光比は120程度) - t=2mm のブリュースター板では発振せず。t=1mm のブリュースター板を挿入、端で光がけられていたのを補正後、発振。しきい値は13.14[A] でほとんど変わらず。偏光比は向上(~最高450)。注入同期最大出力9.08W@27.01A。 - モード形状: ハロー状のものが出ている。(その後再現できず) C:\home\arai\recycling1\020320\laser_mode.pdf |  |

# TAMA300 Task sheet

| Task name: SONY Laser ~ Injection lock loop |  |
| --- | --- |
| Member: Arai | Period: 2002/4/5 ~ 2002/4/5 |
|  | Category: Laser |
| Summary: - Injection lock loopのゲイン調整。ゲイン調整回路をつけたほうがよい。 - ノッチフィルタの周波数調整。 関連ファイル: C:\home\arai\public\doc_lib\Theses\nagano-DT\doctor_t.pdf |  |
| Result: 光学アッテネータを除去してゲインの調整 - UGF~20kHz (強度ノイズが低減) ノッチ周波数を調整。RF Network Analyzerにてサーボ周波数特性を測定し、調整。 |  |

# TAMA300 Task sheet

| Task name: SONY Laser ~ Alignment |  |
| --- | --- |
| Member: | Period: 2002/4/1 ~ 2002/4/12 |
|  | Category: Laser |
| Summary: - 入射光学系へのSONY Laserの出力光の導入 - 入射ペリスコープの簡素化 - まずmater laserのみの光を使ってアラインメントを調整 - ピンホールの設置 - Injection lockをかけて徐々にパワーを上昇させて様子を見る - 入射光学系の洗浄 |  |
| Result: Visibilityがあがらない(50%くらい、500mV@End) 1) Master-Slave間マッチングは、No pumping時のdipをみるかぎり高次モードが見えないので、問題ないと推測。 2) SONY Laser内の入射光学系へのマッチングレンズを動かしてみる⇒多少改善があったVisibility 約50%? -> 約60%MC透過 約1.2倍(590mV@End) 3) モードが汚いので(ビームのまん中付近に穴がある) Visibility上がらない?AOMの出射端面の汚損。(センサーカードの煙で?) ⇒端面の洗浄。結晶のアラインメントで損傷部を避けてみる。Visibility 60%->75%。出力は約1.6倍になった。(950mV@End, Innolight時115mV) 4) 入射光学系のクリーニング(02/04/12)。埃と焼き付きを除去。各種結晶のアラインメント。Throughputの向上 63% (MISER)->75% (Inj lock Laser @3W)。Max power時 8.6W出力 -> 6W MC入射 (70%) 長野時代相当に復帰。MC Visibility 75% -> 81%。MC End 透過光量(1.0V->1.7V@End) (関連ファイル: C:\home\arai\recycling1\020412\ 020412.pdf) |  |

# TAMA300 Task sheet

| Task name: SONY Laser ~ Stability test |  |
| --- | --- |
| Member: | Period: 2002/3/12 ~ / / |
|  | Category: Laser |
| Summary: - モニター系の整備(温度計、スポット位置モニター、出力モニタ、ロガ―) - ロガ―にはLibretto+NIDAQを使用する。コネクタの作成が必要 - 温度計はMasterレーザーの台座、Slaveレーザーのボディ、Al定盤、外部の定盤、外気温などを測定 - テストは3日程度の連続点灯 - 上記テストとは別にMCとの結合あとに周波数雑音・Splash現象なども含めたテストを行う。これは5月に予定のテストランで兼ねればよいだろう。 |  |
| Result: 2002/3/12-13 温度計とバッファアンプの製作。 回路図 C:\home\arai\eagle\projects\tama_circuits\thermal_sensor\controller.sch 2002/4/5 温度計ケーブルの延長(KA, 武者, 竹野) 測定点: Master base, Master heat sink, Slave chassis, Al table, Sony Box air temp, Ext air。 2002/4/8温度計のデータ。立ち上げ時の約7時間分の温度変化を測定。 平衡時の予想温度は、Miserの土台(34.3 deg)・Miserの放熱フィン(37.2 deg) ・Slave laserの箱(37.0 deg) ・Al製のテーブル(33.3 deg) ・Sonyレーザーの箱内(31.0 deg) ・箱の外(レーザーブース内)(27.1 deg)。時定数(1/e)は5-6時間。 (関連ファイル: C:\home\arai\recycling1\020408\ 020408.pdf) |  |